Примеры расчета неопределенности измерений

- Пример расчета неопределенности при прямых измерениях

При измерениях освещенности на рабочем месте используется средство измерения (СИ) – люксметр-пульсметр «Аргус-07». Допускаемая основная относительная погрешность измерений освещенности СИ (по паспорту люксметра) – 8 %. В результате проведенных измерений получены следующие 6 значений освещенности: 388, 377, 369, 369, 370, 372 лк. Необходимо рассчитать расширенную неопределенность результата измерений освещенности.

Для расчета следует разобрать процесс измерения и определить все возможные вклады в неопределенность. Таким образом, бюджет неопределенности результата измерений освещенности состоит из неопределенности многократных измерений (UА) и погрешности измерений люксметра (UВ).

Примечание: условия окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации люксметра. Неопределенность обработки и оформления результатов измерений в связи с небольшим набором данных и вычислений сведена к минимуму, поэтому считаем, что данные параметры вклад в неопределенность не вносят и в дальнейшем их не учитываем.

Для расчета неопределенности по типу А вычисляем среднее арифметическое значение освещенности из всех измерений в данной точке:

E=1ni i=1nХi

E=16388+377+369+369+370+372=22456=374 лк.

Затем вычисляем неопределенность по типу А:

uAХ=i=1n(Хi-Х)2n(n-1)

uAХ=(388-374)2+(377-374)2+(369-374)2+(369-374)2+(370-374)2+(372-374)26×5=27530=3 лк,

или 3 лк374 лк×100 %=0,8 %.

Для источников неопределенности систематического характера (приборная погрешность) вычисляем неопределенность по типу В. Погрешность измерений освещенности люксметра (8 %) носит прямоугольный (равномерный на всем диапазоне) характер распределения, следовательно θ = 3, в качестве значения освещенности (Х) берем среднее значение освещенности 374 лк, для перевода относительных единиц в абсолютные добавляем множитель 0,01.

uВХi=Хθ

uВХ= 8×374×0,013=17 лк,

или17 лк374 лк×100 %=4,5 %.

Вычисляем суммарную стандартную неопределенность:

uCХ=uA2Х+uБ2(Х),

uCХ=32+172=17 лк,

или17 лк374 лк×100 %=4,5 %.

Вычисляем расширенную неопределенность измерений:

UХ=k×uc.

Для доверительной вероятности (вероятности охвата) P = 0,95 задаем коэффициент охвата – k = 2.

UХ=2×17=34 лк,
 или 34374×100=9 %.

Таким образом, расширенная неопределенность результата измерений освещенности прибором «Аргус-07» равна 34 лк или 9 %.

Форма представления результата измерений с расширенной неопределенностью:

(373 ± 35) лк.

2.	Пример расчета неопределенности гравиметрического метода с учетом отбора проб

Необходимо рассчитать расширенную неопределенность результата измерения массовой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе (по методике РД 52.04.893-2020).

Для расчета следует разобрать процесс измерения и определить все возможные вклады в неопределенность. Таким образом, бюджет неопределенности результата измерения массовой концентрации взвешенных веществ состоит:

- из неопределенности подготовки эксикатора, фильтров;

- неопределенности отбора, транспортировки и хранения проб;

- неопределенности выполнения измерений;

- неопределенности обработки и оформления результатов измерений.

Примечание: неопределенность, связанная с транспортировкой и хранением проб, условиями окружающей среды при выполнении измерений, с подготовкой эксикатора, квалификацией оператора, выдерживанием фильтра перед взвешиванием в эксикаторе, в связи с соблюдением всех требований методики и отсутствием этих параметров в расчетах результата анализа сведена к минимуму, и поэтому принимаем, что данные параметры вклад в неопределенность не вносят и в дальнейшем их не учитываем.

Согласно методике, при подготовке фильтра перед отбором проб фильтр взвешивают 5 раз,  каждый раз фильтр взвешивают отдельно и фильтр с поверенной гирей массой 1 г. Затем определяют разность полученных результатов за вычетом массы гири и проверяют выполнение условия приемлемости по МИ, за результат взвешивания принимают среднее арифметическое полученных результатов без гири. Аналогично проводят взвешивание фильтра после отбора проб.

В лаборатории используют весы «ВЛ-120М» с погрешностью 0,5 мг.

Поскольку взвешивание фильтров с гирей необходимо для проверки выполнения условия приемлемости по МИ и в дальнейших вычислениях результата анализа это параметр не участвует, принимаем, что данная манипуляция вклад в неопределенность результата испытания не вносит и в дальнейшем не учитываем ее неопределенность.

Получены следующие результаты взвешиваний фильтра перед отбором проб: 102,98; 102,93; 102,95; 102,96; 102,97.

Среднее арифметическое значение массы фильтра перед отбором проб: 102,96 мг.

Вычисляем неопределенность по типу А, связанную с многократным взвешиванием фильтра перед отбором пробы:

uAХ=i=1n(Хi-Х)2n(n-1)

uAХ=102,98-102,96 2+102,93-102,96 2+102,95-102,96 2+102,96-102,96 2+102,97-102,96 25×4

uAХ=0,009 мг

или 0,009 мг102,96 мг×100 %=0,0087 %.

Вычисляем неопределенность по типу В, связанную с использованием весов при взвешивании фильтра перед отбором пробы (погрешность средств измерений носит прямоугольный характер распределения, следовательно θ = 3).

uВХ= 0,053=0,0289 мг

или 0,0289 мг102,96 мг×100 %=0,0281 %.

Согласно МИ, отбор проб осуществляется 30 мин, расход воздуха на аспираторе 100 м3/мин, при отборе проб фиксируются начальные и конечные показания газового счетчика, значения температуры, влажности и давления атмосферного воздуха. Сотрудниками лаборатории при отборе проб применялись газовый счетчик газа «ВК-G 1,6» (погрешность 3 %) и метеостанция «М-49М» (погрешность измерения температуры ± 0,2 ºС, погрешность измерения атмосферного давления ± 0,4 мм рт. ст.); зафиксированы следующие параметры: разница показаний газового счетчика – 3004 м3, температура воздуха 11 ºС, давление воздуха 765 мм. рт. ст.

Примечание: неопределенность, связанная с влажностью при отборе проб, временем отбора и расходом воздуха аспиратора сведена к минимуму, поскольку все требования методики соблюдены, эти характеристики для проведения расчетов не требуются (объем отобранного воздуха определяется по газовому счетчику), поэтому принимаем, что данные параметры вклад в неопределенность не вносят и в дальнейшем их не учитываем.

Вычисляем неопределенность по типу В, связанную с определением объема отобранной пробы газовым счетчиком:

uВХ= 3 ×3004×0,013=52  м3,

или 52 3004×100 %=1,7310 %.

Вычисляем неопределенность по типу В, связанную с определением температуры метеостанцией:

uВХ= 0,2 3=0,12 ºС

или 0,1211×100 %=1,0909 %.

Вычисляем неопределенность по типу В, связанную с определением давления метеостанцией:

uВХ= 0,4 3=0,23 мм.рт.ст.

или 0,23 765×100 %=0,0301 %.

Получены следующие результаты взвешиваний фильтра после отбора проб: 1107,60; 1107,58; 1107,55; 1107,56; 1107,57.

Среднее арифметическое значение массы фильтра после отбора проб: 1107,57 мг.

Вычисляем неопределенность по типу А, связанную с многократным взвешиванием фильтра после отбора пробы:

uAХ=i=1n(Хi-Х)2n(n-1)

uAХ=1107,60-1107.572+1107,58-1107,57 2+1107,55-1107,57 2+1107,56-1107,57 2+1107,57-1107,57 25×4

uAХ=0,009 мг

или 0,009 1107,57×100 %=0,0008 %.

Вычисляем неопределенность по типу В, связанную с использованием весов при взвешивании фильтра после отбора пробы:

uВХ= 0,053=0,0289 мг,

или 0,02891107,57×100 %=0,0026 %.

Вычислим неопределенность округления результата измерений. Числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и характеристика погрешности, выраженная в мг/м3. Результат с точностью 11 % (согласно метрологических характеристик МИ) (0,3456 ± 0,0380) мг/м3 округляем до (0,346 ± 0,038) мг/м3. При округлении учитывают ½ максимальной погрешности. В предположении о прямоугольном распределении поправки стандартная неопределенность округления результата:

uВХ= (0,346-0,3456)/23=0,0001 мг/м3

или 0,00010,3456×100 %=0,028 %.

Для расчета суммарной стандартной неопределенности необходимо учесть все неопределенности, перечисленные ранее:

uCХ=uA2Х+uБ2(Х)

uCХ=0,00872+0,02812+1,73102+1,0909+0,03012+0,00082+0,00262= 2 %.

Вычисляем расширенную неопределенность измерений результата измерения массовой концентрации взвешенных веществ (0,346 мг/м3):

UХ=k×uc

UХ=2×2 %=4 %,
 или 4 ×0,346100=0,014 мг/м3.

Таким образом, расширенная неопределенность результата измерений массовой концентрации взвешенных веществ равна 4 % или 0,014 мг/м3.

Форма представления результата измерений с расширенной неопределенностью: (0,346 ± 0,014) мг/м3.

3. Пример расчета неопределенности фотометрического метода

Необходимо рассчитать расширенную неопределенность результата определения массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в природной воде (по методике ПНДФ 14.1:2.258-10).

Для расчета следует разобрать процесс измерения и определить все возможные вклады в неопределенность. Таким образом, бюджет неопределенности результата определения массовой доли азота аммония состоит:

- из неопределенности отбора, транспортировки и хранения пробы;

- неопределенности подготовки к выполнению измерений;

- неопределенности проведения анализа;

- неопределенности обработки и оформления результатов измерений.

Примечание: неопределенность, связанная с отбором, транспортировкой и хранением проб, условиями окружающей среды при выполнении измерений, в связи с соблюдением всех требований методики и отсутствием этих параметров в расчетах результата анализа сведена к минимуму. Поэтому принимаем, что указанные параметры вклад в неопределенность не вносят и в дальнейшем их не учитываем. Неопределенность обработки и оформления результатов измерений сведена к минимуму и в дальнейшем не учитывается.

Другие примеры

- Приготовление нейтрального раствора метиленового синего

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 0,35 г метиленового синего, добавляют 500 см3 дистиллированной воды и оставляют на 24 ч до полного растворения навески. Содержимое колбы перемешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой.

Примечание: неопределенность растворения не учитывается, поскольку требования методики соблюдены.

Неопределенность, обусловленная чистотой метиленового синего (ч, содержание основного компонента 98%):

uВ мсХ= 100%-98%3=1,15 %.

Неопределенность, обусловленная взвешиванием навески на весах (погрешность весов 0,5 мг):

uВ вХ= 0,0005г0,35 г×3=100 %=0,08 %.

Неопределенность, обусловленная использованием колбы (погрешность колбы 0,8 см3):

uВ к1000Х= 0,8 см31000см3×6×100 %=0,03 %.

- Приготовление кислого раствора метиленового синего

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 0,35 г метиленового синего, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, добавляют к раствору 6,5 см3 серной кислоты и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

Неопределенность, обусловленная чистотой метиленового синего (ч, содержание основного компонента 98 %):

uВ мсХ= 100%-98%3=1,15 %.

Неопределенность, обусловленная взвешиванием навески на весах:

uВ вХ= 0,0005г0,35 г×3×100 %=0,08 %.

Неопределенность, обусловленная использованием колбы:

uВ к1000Х= 0,8 см31000 см3×6×100 %=0,03 %.

Неопределенность, обусловленная чистотой серной кислоты (хч, массовая доля вещества 95 %):

uВ скХ= 100%-95 %6,5 см3× 3=0,44 %.

Неопределенность, обусловленная использованием пипетки (погрешность пипетки 0,1 см3):

uВ п10Х= 0,1 см36,5 см3×6×100 %=0,63 %.

- Приготовление фосфатного буферного раствора (10,0 ± 0,2 ед. рН)

16,33 г калия фосфорнокислого помещают в стакан вместимостью 
2000 см3 и растворяют его в 1200 см3 дистиллированной воды, отмеривая воду цилиндром. Навеску 5,04 г гидроокиси натрия помещают в стакан вместимостью 1000 см3 и растворяют в 630 см3 дистиллированной воды, отмеривая воду цилиндром. Оба раствора смешивают в стакане вместимостью 2000 см3 и выдерживают в течение суток. Значение рН полученного буферного раствора контролируют с помощью рН-метра. При необходимости значение рН доводят до 10,0 ± 0,2 ед. рН, прибавляя несколько кристаллов фосфорнокислого калия, если рН более 10,2 ед. рН, или по каплям любой раствор гидроокиси натрия, если рН менее 9,8 ед. рН.

Примечание: неопределенность доведения рН не учитывается, поскольку в лаборатории применяется раствор, рН которого 10,0 ± 0,2 ед. рН (согласно требованиям методики).

Неопределенность, обусловленная чистотой калия фосфорнокислого (чда, содержание основного компонента 99 %):

uВ кфХ= 100 %-99 %3=0,58 %.

Неопределенность, обусловленная взвешиванием навески на весах:

uВ вХ= 0,0005 г16,33 г×3×100 %=0,001 %.

Неопределенность, обусловленная использованием цилиндра (погрешность цилиндра 20 см3):

uВ ц2000Х= 20 см31200 см3×6×100 %=0,68 %.

Неопределенность, обусловленная чистотой натрий гидроокиси (чда, содержание основного компонента 98%):

uВ нгХ= 100 %-98 %3=1,15%.

Неопределенность, обусловленная взвешиванием навески на весах:

uВ вХ= 0,0005 г5,04 г×3×100 %=0,006 %.

Неопределенность, обусловленная использованием цилиндра (погрешность цилиндра 10 см3):

uВ ц1000Х= 10 см3630см3×6×100 %=0,65 %.

Неопределенность, обусловленная использованием рН-метра (погрешность рН-метра ± 0,05 ед. pH):

uВ рНХ= 0,05 ед. pH10 ед. pH×3×100 %=0,29 %.

- Приготовление основного стандартного раствора с концентрацией анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 100 мг/дм3

(Концентрация АПАВ в образце: А= Cгсо×VпVк).

Согласно методике, раствор ГСО АСПАВ пипеткой 5 см3 отбирают в мерную колбу вместимостью 50 см3. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой
и перемешивают (погрешность ГСО 1%, пипетки ± 0,05 см3, колбы ± 0,12 см3).

Примечание: для погрешности ГСО принимается нормальное распределение, для мерной посуды – треугольное.

uВ гсоХ= 1%×1 мг/см3×0,011 мг/см3×2×100%=0,5 %,

uВ п5Х= 0,05 см35см3×6×100%=0,41 %,

uВ к50Х= 0,12 см350см3×6×100%=0,1 %.

- Приготовление основного стандартного раствора с концентрацией АПАВ 100 мг/дм3

(Концентрация АПАВ в образце: А= Cгсо×VпVк)

Согласно методике, раствор ГСО АСПАВ пипеткой 5 см3 отбирают 
в мерную колбу вместимостью 50 см3. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают (погрешность ГСО 1 %, пипетки ± 0,05 см3, колбы ± 0,12 см3).

Примечание: для погрешности ГСО принимается нормальное распределение, для мерной посуды – треугольное.

uВ гсоХ= 1 %×1 мг/см3×0,011 мг/см3×2×100 %=0,5 %,

uВ п5Х= 0,05 см35см3×6×100 %=0,4 %,

uВ к50Х= 0,12 см350см3×6×100 %=0,1 %.

- Приготовление рабочего стандартного раствора (I) с концентрацией АСПАВ 10 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой переносят 10 см3 основного стандартного раствора АСПАВ с концентрацией 100 мг/см3, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

uВ п10Х= 0,04 см310см3×6×100%=0,2 %,

uВ к100Х= 0,20 см3100см3×6×100%=0,08 %.

- Приготовление рабочего стандартного раствора (II) с концентрацией АСПАВ 1,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой переносят 10 см3 рабочего стандартного раствора (I) с концентрацией АСПАВ 10 мг/дм3, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

uВ п10Х= 0,04 см310см3×6×100 %=0,16 %,

uВ к100Х= 0,20 см3100см3×6×100 %=0,08 %.

- Установление градуировочной характеристики

В мерные колбы (или градуированные пробирки) вместимостью 10 см3 последовательно вносят 1,0 – 2,0 – 4,0 см3 рабочего стандартного раствора (II) АСПАВ и 1,0 – 1,5 – 2,0 см3 рабочего стандартного раствора (I) АСПАВ. Объем растворов доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. Приготовленные градуировочные растворы переливают в делительные воронки вместимостью 50 см3, прибавляют 1 см3 фосфатного буферного раствора и 1 см3 нейтрального метиленового синего. Содержимое воронок перемешивают и в каждую добавляют по 3 см3 хлороформа. Смесь энергично вручную или с помощью встряхивателя встряхивают в течение 1 мин, после расслоения фаз нижний слой сливают в другую делительную воронку, содержащую 10 см3 дистиллированной воды и 1 см3 кислого раствора метиленового синего. В первую делительную воронку вновь добавляют 3 см3 хлороформа и повторяют операцию экстрагирования, хлороформный экстракт также сливают во вторую делительную воронку. Третью экстракцию проводят аналогичным способом. Затем содержимое второй воронки встряхивают в течение 1 мин и оставляют до полного расслоения. Экстракт сливают в пробирку вместимостью 10 см3 через воронку с ватой, предварительно смоченной хлороформом, и доводят объем раствора до 10 см3 хлороформом. Измеряют оптическую плотность полученного экстракта при длине волны 650 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа.

Одновременно проводят измерения оптической плотности экстракта холостой пробы. В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду, проведенную через весь ход анализа.

Значения оптической плотности стандартных растворов Dст.p (ед. абс) рассчитывают по разности значений оптической плотности градуировочных растворов (Dгр) и значения оптической плотности холостой пробы (D0).

Неопределенность, обусловленная применением пипеток для внесения рабочих растворов (1,0 – 2,0 – 1,5 – 4,0 см3).

uВ п1Х= 0,015 см31см3×6×100 %=0,61 %  учесть 2 раза для рабочих растворов (I) и (II),

uВ п2Х= 0,02 см32см3×6×100 %=0,41 %  учесть 2 раза для рабочих растворов (I) и (II),

uВ п2Х= 0,02 см31,5см3×6×100 %=0,54 %,

uВ п5Х= 0,05 см34см3×6×100 %=0,51 %.

Неопределенность, обусловленная применением колбы 10 см3 для приготовления градуировочных растворов:

uВ к10Х= 0,05 см310см3×6×100 %=0,2 %  – учесть 7 раз (6 град. растворов + хол. проба).

Неопределенность, обусловленная применением пипеток для внесения фосфатного буферного раствора и нейтрального метиленового синего:

uВ п1Х= 0,015 см31см3×6×100 %=0,61 %  – учесть 14 раз.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения хлороформа (3 этапа экстракции):

uВ п5Х= 0,05 см33см3×6×100 %=0,68 %  – учесть 21 раз.

Неопределенность, обусловленная чистотой хлороформа (99,9 %):

uВ нгХ= 100 %-99,9%3=0,06 %.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения дистиллированной воды в делительную воронку № 2:

uВ п10Х= 0,04 см310см3×6×100 %=0,16 %  – учесть 7 раз.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения кислого раствора метиленового синего в делительную воронку № 2:

uВ п1Х= 0,015 см31см3×6×100%=0,61%  – учесть 7 раз.

Неопределенность, обусловленная применением колбы для доведения объемов растворов до 10 см3 (4-я экстракция) хлороформом:

uВ к10Х= 0,05 см310см3×6×100 %=0,2 %  – учесть 7 раз.

Неопределенность, обусловленная использованием спектрофотометра (погрешность 1 %):

uВ п1Х= 13=0,58 %  – учесть 7 раз.

9. Выполнение измерений

9.1. Анализ холостой пробы

Перед проведением каждой серии измерений выполняют анализ холостой пробы. 
В качестве холостой пробы используют 10,0 см3 дистиллированной воды, проведенной через весь ход анализа.

  - Анализ проб

10,0 см3 анализируемой пробы или меньший ее объем, доведенный до 10,0 см3 дистиллированной водой, помещают в делительную воронку вместимостью 50 см3, прибавляют 1,0 см3 фосфатного буферного раствора, 1,0 см3 нейтрального метиленового синего и проводят экстракцию хлороформом так же, как при построении градуировочной характеристики (п. 7).

Таким образом, неопределенность выполнения измеренийследующая:

Неопределенность, обусловленная применением колбы 10 см3:

uВ к10Х= 0,05 см310см3×6×100 %=0,2 %  – учесть 2 раза (анализ. проба + хол. проба).

Неопределенность, обусловленная применением пипеток для внесения фосфатного буферного раствора и нейтрального метиленового синего:

uВ п1Х= 0,015 см31см3×6×100 %=0,61 %  – учесть 4 раза.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения хлороформа (3 этапа экстракции):

uВ п5Х= 0,005 см33см3×6×100 %=0,68 %  – учесть 6 раз.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения дистиллированной воды в делительную воронку № 2:

uВ п10Х= 0,04 см310см3×6×100 %=0,16 %  – учесть 2 раза.

Неопределенность, обусловленная применением пипетки для внесения кислого раствора метиленового синего в делительную воронку № 2:

uВ п1Х= 0,015 см31см3×6×100 %=0,61 %  – учесть 2 раза.

Неопределенность, обусловленная применением колбы для доведения объемов растворов до 10 см3 (4-я экстракция) хлороформом:

uВ к10Х= 0,05 см310см3×6×100 %=0,2 % – учесть 2 раза.

Неопределенность, обусловленная использованием спектрофотометра (погрешность 1 %):

uВ п1Х= 11см3×3×100 %=0,58 % –  учесть 2 раза.

При проведении испытаний получена массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в природной воде 3,541 мг/дм3, погрешность методики 35 %

- Вычислим неопределенность округления результата измерений

Согласно методике, результаты измерений при содержании АСПАВ от 1,0 до 10,0 мг/дм3 округляют с точностью: 0,1 мг/дм3.

Результат с погрешностью 35 % (3,541 ± 1,239) мг/дм3 округляем до (3,5 ± 1,2) мг/дм3. При округлении учитывают ½ максимальной погрешности. В предположении о прямоугольном распределении поправки стандартная неопределенность округления результата:

uВХ= (3,541-3,5)/23,451×3×100 %=0,34 %.

Для расчета суммарной стандартной неопределенности необходимо учесть 
все неопределенности (1–9):

uCХ=uA2Х+uБ2(Х)

uCХ=1,152+0,082+0,032+1,152+0,082+0,032+0,442+0,632+0,582+0,0012+0,682+1,152+0,0062+0,652+0,292+0,52+0,412+0,12+0,162+0,082+(0,612×2)+(0,412×2)+0,542+0,512+0,12+(0,22×7)+(0,612×14)+(0,682×21)+0,062+(0,162×7)+(0,612×7)+(0,22×7)+(0,582×7)+(0,22×2)+(0,612×4)+(0,682×6)+(0,162×2)+(0,612×2)+(0,22×2)+(0,582×2)+0,342= 6 %

Вычисляем расширенную неопределенность измерений результата измерения массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в природной воде (3,5 мг/дм3):

UХ=k×uc

UХ=2×6 =12 %,
 или 12 ×3,5100=0,4 мг/дм3.

Таким образом, расширенная неопределенность результата измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ равна 12 % или 0,4 мг/дм3.

Форма представления результата измерений с расширенной неопределенностью: (3,5 ± 0,4) мг/дм3.